四川公路桥梁建设集团有限公司
四川公路桥梁建设集团有限公司

WE—1000B型电液式万能试验机操作规程
1、开机，按仪表面板的电源开关，电源开关指示灯亮。液晶显示（LCD），发光二级管（LED）闪烁系统进入自检初始状态。系统自检完成后负荷显示窗（LOAD）、变形显示窗[EXT]进入负荷变形动态显示。

2、按下“启动油泵”开关，启动油泵电机，调整调速阀旋扭移动试台置于适当位置，通过手动控制盒上的按扭控制升降机，带动丝杠移动下横梁适当位置，调好夹持空间后，按手动控制盒上的按扭控制上夹头的“紧”按扭将试样夹紧。

3、清零和数据输入（参见数显仪表部分）。

4、将引伸计安装在试样上，定位、夹持好后，变形、负荷清零，将下夹头夹紧。此时不可再清零，否则会引起测量误差。开始试验，负荷显示窗[LOAD]、变形显示窗[EXT]进入负荷、变形动态显示。如试验曲线选择为应力—应变曲线（S—S）或力—伸长曲线（L—E）时，AUTOMOOD指示灯亮后必须取下电子引伸计（否则会造成电子引伸计的损坏），继续加荷试验时可在试样未断之前将其取下或下拉断试样，避免引伸计受到振动损坏。按负荷、变形显示选择键，使负荷、变形测量范围相应档位上。

5、试验工程：关闭回油阀，监视速度显示，开启送油阀进行加荷，使速率显示基本稳定在一定范围内，此时试样的负荷值、变形量及试验速率分别在负荷、变形、速率显示器上显示，直至试验结束。试验结束后，按手动控制盒上、下夹头的“松”按扭，取下试样。再按开启回油阀，关闭送油阀或按“油泵停止”开关停运油泵电机，使试台停止移动。

6、在打印输出前请确信打印机已正确连接，打印机电源已打开，打印纸已装好。并确信正确输出参数P09试样断后长度及P10试样断后面积。

7、打印试验报告。

8、数据显示（见测量系统数据显示部分）。

9、重复上述操作进行第二次试验。

SYE—2000液压式压力试验机
1、 接通电源，此时红灯亮。

2、开动油泵电动机，关闭回油阀，拧开送油阀，使活塞上升一段距离。

3、放好试样。

4、转动送油阀手柄均衡加荷直至试件被压碎，打开回油阀，关闭送油阀。

5、清除压碎试件，清洁机器。

6、注意事项：倘若试件破碎时出现严重爆裂声，可将附件垫块加于下压板上，减少活塞上升高度，爆裂声即可改善。

混凝土强制式搅拌机操作规程

1、使用前固定前、后轮，并调整平稳，撑紧，然后检查电机连接线是否正确，各部螺钉是否松动，工作部分间隙是否正常。

2、每次使用前应检查润滑油高度。

3、搅拌前应将拌筒用湿布沾水润滑。

4、工作中，任何工具不能深入搅拌机内。

5、防止铁块、过大粒径（φ40mm以上）的石子夹带入搅拌机内。

6、使用完毕后，应将拌和物卸出，并用水及工具彻底将搅拌机刮板及筒壁清洗干净并切断电源。

7、定期检查叶片与筒底，内外刮板与筒壁的工作间隙。

8、调整间隙必须停车，拨动皮带使之转360°，调整完后再用手转360°，检查间隙是否合适，如果皮带磨损严重应及时调换。

9、应定期检查齿轮及其运行情况，在经常使用三个月之内应加少量润滑油，防止磨损齿轮应一年之内换一次油，定期保养，发现问题，立即排除。

混凝土振动台操作规程

1、开机前，应检查振动台轴承，保持轴承的润滑。

2、保持振实的混凝土制品放在振动台上，注意需振实的制品放置要与台面相对称，使负荷平衡。

3、接通电源，开动振动台，振实制品。

4、振实结束，关闭电源，清洁台面，不得留有粘附物。

混凝土回弹仪操作规程

1、将弹击杠顶住混凝土的表面，轻压仪器，使按扭松开，放松压力时弹击杆伸出，挂钩挂上弹击锥。

2、使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压，待弹击锥脱钩冲击弹击杆后，弹击锥回弹会带动指针向后移动至某一位置时，指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值。

3、使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数时，可按下按扭，锁住机芯，将仪器移至它处读数。

4、逐渐对仪器减压，使弹击杆自仪器内弹出，待下一次使用。

SZ—145砂浆稠度仪操作规程

1、安放仪器，调整底座上螺旋，使试锥滑杆处于垂直状态。

2、将拌好的试验用砂浆放入锥形盛料容器内。

3、调整锥体架，使标准体的尖端与沙浆混合料表面接触并紧固。

4、调节销母使表针对准零位，移动表盘升降架使齿条滑杆下端与试锥滑杆上端轻轻接触。

5、松开螺钉,标准锥体以其自身重量沉入试体.

6、待锥体不再往下沉时，拧紧螺钉转动销母使齿条滑杆向下滑动至与试锥杆接触时，即可在表盘上显示出被测深度。

7、试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂防锈油脂。

标养室温湿自控仪
1、将按好的喷头活塞接头部分卸下，小心密封圈丢失，打开补阀，把管内的污水冲洗干净为止，关紧阀，然后把各个喷头安装回去，各喷嘴的方向应成一个顺向的密封环行，喷出的雾珠推动空气产生一个稳定的旋流，雾珠能在空气进行充分的热交换，旋流又能使室内温度更加均匀。

 2、试机前或停用三天以上，打开电源开关和湿度开关时，湿度显示设置为为95%，工作5分钟，才可正常使用。

 3、工作时，将仪表温度显示设定为上限21℃，下限为19℃，湿度显示设定为90%。

 4、该设备设专人保养，使用时要经常检查各状态运行情况。

NJ160-A型水泥净浆搅拌机操作规程
1、先把三位开关（1K、2K）都置于停，再将时间程控器插入面板的“程控输入”插座，然后接通电源。

2、把1K开关置于自动位置，开动机器，即完成自动搅拌程序。

3、每次自动程序结束后，必须将1K置于停，以防程控器误动作。

4、手动操作，把1K开关置于手动位置，再将2K开关置于慢、停、快、停，则分别完成各个动作，人工记时。

5、使用完毕后，切断电源，清洁机器。

JJ—5型行星式胶砂搅拌机操作规程
1、接通电源。

2、将加入水和水泥的搅拌锅放在锅底上，顺时针转动扣紧，用手柄提升至工作位置。

3、启动工作按扭。

4、将袋装标准砂上下到数次后，剪开口子倒入砂筒内，砂应在30S±1S内完成。

5、搅拌机第一次高速搅拌30S后，暂时停机后，取下搅拌锅用勺子拌和数次，并将搅拌锅边缘附着的胶砂拨入锅心，重新放置好搅拌锅并置于工作位置。

6、搅拌结束后，用手柄将搅拌锅降下，将搅拌器上附着的胶砂拨入搅拌锅内，，取下搅拌锅。

7、使用完后，关闭电源，立即清洗搅拌器、搅拌锅。

胶砂试体成型振实台操作规程
1、接通电源。

2、将胶砂模子用模套和卡具固定在振实台上，并保证模套与模子平齐。

3、将搅拌后的胶砂在搅拌锅内拌和数次后，分两次加入试模，第一次将胶砂加入试模后，用长撬料器往返一次将料撬平，多余的料放回搅拌锅内，启动振实台。

4、振动停止后，第二次将胶砂加入试模，往返一次将料撬平，多余的料放回搅拌锅内，启动震动台。

5、振动停止后，松开夹具和模套，轻轻将胶砂试模取下并水平放稳。

6、使用结束后关闭电源，立即擦洗振动台。

KZY—300电动抗折试验机操作规程
1、试验前，检查仪器各部分能否正常运转。

2、按下游动砝码上的按扭，用手推动游动砝码左移，使游动砝码上的零线对准标尺线的零线。

3、移动大、小平衡砣，使大杠杆趋于平衡。然后锁紧大、小平衡砣。

4、将试件放入抗折夹具内。

5、按电气控制箱上的启动按扭。

6、试体断裂后，从游标的刻线与标尺读出抗折强度值并记录。

7、按下游码按扭，使游码复位，并消除破碎试件。

8、关闭电源，清洁仪器。

9、注意事项：

⑴根据水泥胶砂试样强度的大小，估计试样的抗力范围，从试样放入后调整夹具，使试件折断时杠杆尽可能地接近水平位置。

⑵试验过程中，应经常检查游动砝码与置零触头螺丝刚好接触时游标零线与标心零线是否重合，移动游动砝码与置零触头接触时的撞击应尽量小，以免损坏置零触头及走动调整的零位。

⑶机器在使用过程中必须保持清洁、干燥，特别是各刀刃应避免锈蚀，降低灵敏度与精确度。

FZ—31型沸煮箱操作规程
1、使用前，向沸煮箱内充水180mm（以内箱体底部起算），将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下平放在试饼架或者雷氏夹两指针朝上，横模横放于蓖板上。

2、接通电源，启动“自动”开关，沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾，一组3KW电热器自动停止工作。再煮3h沸煮箱内另一组1KW电热器自动停止工作。

3、工作结束，切断电源，将水放出，打开箱盖待箱体冷却至室温，取出试件后进行检测。

FYS—150B型负压筛析仪操作规程
1、检查各部件是否已装好，注意使各接管口保持紧密状态。

2、打开电源，调整工作负压在试验规定的压力范围。

3、把试样倒入试验筛并盖上筛盖，然后启动机器，得出筛析结果。

4、试验完毕后，关闭电源，清洁机器，注意清洁吸尘器和收尘器。

电热蒸馏水器操作规程
1、待容器内水位达到玻璃观察处方能接通电源，以免损坏升温用电热管。

2、对冷却循环水流量的大小应加以调整控制，以无蒸汽从排水管溢出为宜，同时注意加热容器中水位的变化。

3、使用过程中必须有人负责看守，应避免人体与电热蒸馏器接触，以免发生事故。

4、每次使用后，应放掉加热容器内的水，使其经常处于干燥状态，从而可延长其使用寿命。

水泥标准稠度及凝结时间测定仪操作规程
1、使用前需将滑动部分注入少许润滑油，并检查是否能上下自由滑动。

2、标准稠度的测定，将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃板上的试模中，轻轻振动数次，刮去多余的净浆，抹平后迅速将试模和底版移到维卡仪上，并将其中心定在试件下，降低试杆直至与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝后，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30S时记录试杆距底版之间的距离6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量（P），按水泥质量的百分比计。

3、初凝时间的测定，试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时，从湿气养护箱中取出圆模放到试针下，降低试针与水泥净浆表面的接触，拧紧螺丝后，突然放松，试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30S时指针的读数，当试针沉至距离底板4mm±1mm时，为水泥达到初凝状态，由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间，用min来表示。

4、终凝时间的测定，为了准确观测试针沉入的状况，在终凝针上安装了一个环行附件。在完成初凝时间测定后，立即将试模连同浆体以平移的方法从玻璃板取下翻转180°，直径大端向上，小端向下放在玻璃板上，再放入湿气养护箱中继续养护，临近终凝时间每隔15min测定一次，当试针沉入试体0.5mm时，即环行附件开始不能在试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态，由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用min来表示。

5、测定应注意，在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱，使其徐徐下降，以防试针撞弯，但结果以自由下落为准，在整个测试过程中试针沉入的位置至少要距模内壁10mm，临近初凝时间每隔5min测定一次，临近终凝时间每隔15min测定一次，到达初凝或终凝时应注意立即重复一次，当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落入原针孔，每次测试完必须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内，整个测试过程要防止试模受振。

水泥砼标准养护箱操作规程
1、箱体就位静止24小时后接好地线，调节水平，向水箱内加清洁水，水位超过加热管，并向传感盒内的塑料盒加蒸馏水，将纱布一头放入盒内。

2、打开侧门拿掉增湿气喷嘴，取下透明水箱，加满清洁冷水，再放回增湿器上。

3、拨动电源，仪器开始工作，待箱内湿度达到给定值时，再放入试件。

4、接通电源，仪器开始工作，待箱内温度达到给定值时，再放入试件。

5、严禁加热和制冷同时进行。

6、自动恒温横湿养护箱不用时应切断电源，将水箱的水放尽。

多功能电动击实仪操作规程
1、根据试验规范选定所作材料使用的击实标准（轻型或重型）和击实材料，确定击实锥重（4.5Kg或2.5Kg），落高（450mm或300mm）以及击实筒尺寸（Φ152mm×120mm或者100mm×127mm。

2、检查所用击实筒是否已紧固于仪器底座上。

3、在计数器上设置每层材料所需击实次数。

4、击实仪电动机运转时，检查、调整击实锥落距，同时，仪器运行不重复位或调转计数器，以免损坏计数装置。

5、试验完毕，应切断电源，对仪器进行清洁、保养、尤其是机械部分的润滑工作。

6、注意事项：

⑴做Φ100nm试件击实时，按键停移必须始终处于停移位置。

⑵加填试料时需将击锥提起，并置于支架上，用工具加料，不要将手伸入试模筒内。

LP—100D数显式液塑限联合测定仪操作规程
1、调节地脚螺母，使工作面水平。

2、接通电源，放上测试土样，再使电磁头吸住圆锥仪，使微分尺垂直于光轴。

3、调节投影物镜，使微分尺影像清晰，再调零线调节旋钮，使屏幕上的零线与微分尺零线的影响重合。

4、转动平台升降螺母，当锥尖刚与土面接触，计时指示管亮，圆锥仪自由落下，延时5S，读数指示管亮，即可读数。如要手动操作，可把开关扳向“手动”一侧，当锥尖与土面接触时，接触指示灯亮，而圆锥仪不下落，需按手动按扭，圆锥仪才自由落下。

5、读数后，要按复位按扭，以便下一次进行试验。

电热恒温鼓风干燥箱操作规程
1、使用前，先检查电源是否正常。

2、合上电源开关，开启鼓风，旋开排气阀，随即设定所需要温度，再开加热开关。

⑴ 将“设定测量转换开关”按下置于设定位置，旋转“设定调节旋钮”设所需温度，此时显示设定温度；

⑵ 将“设定测量转换开关”按起，此时，显示窗显示实际温度；

⑶ 显示实际温度时，严禁旋转“设定调节旋钮”；

⑷ 可随时按下“设定测量转换开关”检查设定值是否不变，不影响仪表正常工作。

3、当温度达到设定值时即自动进入恒温状态。

4、当使用温度不高或进入恒温状态时，两组加热器可以关断一组加热（关加热2）以提高工作稳定性。

5、使用完毕，先断加热开关，再关鼓风及电源开关，最后切断外接电源。

金刚石岩石切割机操作规程
1、开机前石料应牢固地固定于移动底座夹具上。

2、当石料及移动底座进到金刚石锯片下方未接触前，应换用点动按钮，同时调整石料与锯片见的横向位置，使其石料位于锯片正下方。

3、开锯前应先打开冷却锯片的自来水。

4、锯断后，应按后退按钮，使移动底座复位，然后再关冷却水。

5、机器运行过程中，必须有专人负责看守，以免应断水而损坏锯片，或因水槽阻塞过多溢出流入电机而损坏。

6、试验完毕应关闭电源和水源。

7、每次试验完毕后，应对机器清洗干净，抹干并涂上润滑油，以防锈蚀

电子天平操作规程
1、接通电源进行预热，时间不低于30分钟。

2、按开关键，天平进行自动故障检测，一切正常，天平显示友好界面并进入称量状态，显示为“0”。

3、天平使用前，先进行校准：

①清除盘上的物品，按去皮键，直到出现“0”

②按校准键，天平显示为“C”；

③加载校准砝码；

④当天平显示为校准砝码值时，取下砝码，回“0”，校准完毕，自动回到称量状态。

4、将待称物品放在称盘上，当稳定标志“g”出现时，表示读数已稳定，此时天平的显示值即为该物品的质量。

砂浆稠度仪自校办法
本方法适用于新的或检校后使用中的砂浆稠度仪的检验。

1、技术要求

滑杆应在无明显摩擦作用下垂直运动，滑杆圆锥体质量30±2g
2、检验项目和检验方法

⑴检验项目：滑杆圆锥体质量

⑵检验方法：用感量为0.5g的电子秤称量，以两次称量的算术平均值为准。

3、检验结果处理

⑴凡经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。

⑵仪器检定周期可根据具体使用情况确定，一般为三个月一次。

坍落度筒自校办法
本方法使用于新的或使用中，检修后的坍落度筒及捣棒的检验

1、概述

坍落度筒及捣棒系按规定制造，检验混凝土拌和物稠度的一种指标，它适用于坍落度大于10mm集料粒径不大于40mm的混凝土。

2、检验项目和检验要求

⑴ 外表应平整光洁，内壁应光滑。

⑵ 坍落度筒的内部尺寸（mm）
	底面直径（mm）
	顶面直径（mm）
	高度（mm）

	200±2
	100±2
	300±2


⑶ 筒壁厚度：不小于1.5mm，底面与顶面应互相平行。

⑷ 捣棒直径为Φ16±0.2mm，长度为650±5mm，端头为半球形。

3、检验用标准器具

⑴ 游标卡尺分度尺为0.02mm，量程为300mm
⑵ 直角尺，量程大于300mm
4、检验方法

⑴ 外观，目测坍落度筒内外表面是否平整光洁，捣棒外表面是否光洁，端头是否呈半球形。

⑵ 用游标卡尺测坍落度的两个外径及相应壁厚，在捣棒上均匀地取出三个点，分别测其直径，在筒壁上任取三个点，用卡尺测其筒壁厚。

5、检验结果处理

⑴ 凡经检验符合本规程要求的做合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。

⑵ 仪器检定周期可根据具体使用情况确定，一般为三个月一次。

容积升自校办法
本方法适用于公路工程中新的或正在使用的容积升的检验。

1、总则

容积升系用于公路工程砂、石和各种轻骨料松散密度测量用专门仪器。

2、检测项目

除砂子和轻细骨料的容积为1L、2L、3L外，石子和轻粗骨料的容积升的容积随骨料最大粒径而定，计有5L、10L、20L、30L、50L共五种。

3、校正方法

以20±5℃的饮用水装满质量为g1的容积升，擦干筒外壁水分后称量g2，则容积升的体积为V=g2-g*C  式中C为水的比重，设为1Kg/L
4、检验结果处理

⑴ 容积升的体积以校正后的实际容积为准。

⑵ 校正周期可根据具体使用情况确定，一般为三个月一次。

水泥砼、砂浆试模自校办法
本方法适用于制作水泥混凝土、砂浆强度所用试模的检验。
1、概述

混凝土试模应由铸铁或钢制成，内表面应光滑平整，并不存在任何砂眼或缺陷。

2、检验项目和检验条件

⑴ 试验检验项目和主要检验工具见下表
	序号
	检验项目
	主要检验方法

	1
	试模尺寸
	游标卡尺（量程300mm，分度0.02mm）

	2
	试模内五个内表面的不平度
	标准钢板尺（量程300mm），塞尺（量程15mm）

	3
	各相邻面的垂直度
	角度规（180度量程，分度值为0.05〞）


⑵ 检验条件：室内温度20±3摄氏度范围内，受检仪器的室内平衡时间不少于两个小时。

3、检验要求与检验方法

⑴ 外观

要求：试模内壁应无任何砂眼。方法：目力观察

⑵ 试模内各表面的不平度

要求：试模五个内表面的不平度，每100mm不超过0.05mm。方法：用钢板尺和塞尺检测。

⑶ 试模尺寸

要求：（见下表）。方法：用钢板尺、游标卡尺、塞尺分别检测。
	标准尺寸（mm）
	允许偏差（mm）

	70.7×70.7×70.7
	±0.07

	100×100×100
	±0.2

	150×150×150
	±0.2

	150×150×550
	150±0.2；550±0.5


⑷ 垂直度

要求：组装后的各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。方法：用角度规检测。、

4、试验结果处理：经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合要求的作降级使用，完全不符合本要求的不能使用，检定周期为三个月一次。

水泥标准筛自校办法
本方法适用于负压筛法测定水泥细度标准筛的检验。

1、概述

本水泥标准筛是《水泥细度检验方法（筛析法）》规定测定水泥细度的负压筛。

2、项目和检验条件

⑴ 标准筛检验项目和检验工具见下表
	序号
	检验项目
	主要检验工具

	1
	筛框有效直径（mm）
	游标卡尺

	2
	筛框高度（mm）
	游标卡尺


⑵ 检验水泥标准筛的室温应在20±10度范围内。

3、检验要求和检验方法

⑴ 筛框尺寸

① 筛框有效直径150±1mm；筛框高度25±1mm；不得有伤痕，脱焊，筛孔堵塞。

② 检验方法：用游标卡尺测量。

⑵ 筛余质量

要求：试验筛修正系数应在0.8—1.2范围内。检验方法：称取标准粉50g装入标准筛内，将标准筛上置于负压筛析仪上，按水泥细度负压筛析法试验，测其修正系数。修正系数C、标准样给定的筛余百分数（%）Fn，标准样在试验筛上的筛余百分数（%）Ft。C=Fn/Ft。

⑶ 筛架质量

要求：确保负压筛试验时负压可调至负4000Pa至负6000Pa。检测方法：肉眼观察运转情况。

4、检验结果的处理

经检验符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。检测周期一般为一年一次。

水泥软练筛试模自校办法
本方法适用于制作水泥胶砂强度所用的试模.

1、概述

水泥试模用下料漏斗系用于按GB177制造应符合GB33505-82的规定。

2、检验项目和检验条件

⑴ 水泥软练试模检验项目和检测工具见下表
	序号
	检验项目
	主要检验工具

	1
	试模尺寸（长×宽×高）
	游标卡尺

	2
	试模内壁各接触面
	直角尺

	3
	试模重量8.5±0.5Kg
	电子称（15Kg、2g）


⑵ 检验时室内温度在20±3摄氏度范围内，检验前，受检仪器在室内平衡时间一般不少于两个小时。

3、检验要求和检验方法

⑴ 外观

要求：横模内应无残损，砂眼、锈蚀等缺陷。搁板和端板对应组装，搁板与端板接触应无间隙。 检验方法：目力观察。

⑵ 试模尺寸（mm）长×宽×高为160×40×40

要求：使用后允许尺寸（mm）长×宽×高为160×（40+0.2）×（40-0.2）。检验方法：用游标卡尺测量。

⑶ 试模每条搁板和端板

要求：组装后内壁各接触面应互相垂直。检测方法：用电子称称量。

⑷ 试模和下料漏斗

要求：总重量8.5Kg±0.5Kg。检测方法：用电子称称量。

4、结果评定

凡经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。仪器检定周期一般为三个月一次。

SHBY-40B标准养护箱自校办法
本方法适用于SHBY-40B型标准养护箱的检验，制定以下方法作自校方法。

1、总则

标准养护箱可进行标件（如：水泥胶砂试件、雷氏夹策安定性件、少量水泥混凝土件、无机结合料无侧限抗压强度等）的养护，温度和湿度完全达到标准。

2、检验项目和检验条件

⑴ 检验项目

标准养护箱的温度：标准20±1度，相对湿度标准90%以上；箱内应设有试件放置架，试件放在架上彼此间隔应为10-20mm；采用的加湿装置，水必须舞化而不能用水直接淋涮试件。

⑵ 检验条件：

将标准养护箱的控温开关按规定调节好，检定前箱内平衡温度的时间一般不少于两个小时。

3、检验用标准器具

精密温度计、干湿球温度计。

4、检验方法

目测检查，应达到⑴中②、③的要求；用干湿球温度计测量箱内各点温度、湿度每隔两个小时一次，共测五次；测定布置：在实际使用范围之内，至少应布置3点，即在箱内上中下三处错位设置。

5、检验结果处理

凡经检验符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用；检定周期一般为三个月一次。

多功能电动击实仪自校办法
1、概述

本方法为自编校验方法，适用于本中心试验室多功能电动击实仪的自校。

2、技术要求

外观上击实锤能做无明显摩擦的自由落体运动；轻型击实，击实锤下落高度为300±1.0mm，重型击实，击实锤下落高度为450±1.5mm；轻型击实，击实锤质量为2500±5g，重型击实，击实锤质量为4500±10g；击实筒内径为Ф100±0.2mm，Φ152±0.3mm。

3、检查方法及器具

外观用目测观察，击实锤下落高度用钢尺测量四次，取其平均值为测定值；击实锤质量用0.5g精度的电子称称量二次，取其平均值为测定值；击实筒内径用游标卡尺测量。

4、检验结果处理

凡经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。检定周期一般为三个月一次。

电热恒温鼓风干燥箱自校办法
本方法试用于温度范围为0-300度的试验干燥箱的检验。

1、技术要求几检验项目

要求要有铭牌，其中包括制造厂、型号、规格、出厂、编号、日期；外表应平整光洁；绝缘性能良好；温度范围为0-300度，控制温度允许误差为±5度；恒温时，温度应在半小时内稳定。

2、检验用标准器具

0-150度标准温度计

3、检定方法

外观检查；在箱顶温度计孔中插入一支标准的温度计，接上电源，将控温器旋转至所需温度，观察温度计上的数值与控制温度是否一致；恒温稳定时间，当干燥箱开始工作时，半小时左右升至所需温度。

4、检定结果评定

凡经检定符合本规程要求的的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用，仪器检定周期一般为三个月一次。

路面弯沉测定仪自校办法
1、概述

路面弯沉仪用以测量在汽车荷载作用下，路基、柔性路面的弯沉，汽车后轴轮隙中心处的最大回弹弯沉。

2、技术要求

弯沉测量范围：0-10mm；测量精度：±0.01mm

主要零部件材料要求：铝探测梁和测头采用铸铝，符合ZL401、GB117-74《铸铝合金的机械性能》；轴套用45号钢GB699-65《优质碳素结构钢》；装配要求：前后杠杆连接平整、牢固、不得有松动现象，整个长度范围内，不平整度各方面均应少于2mm；外观要求：仪器颜色为银灰色，以利反光，避免温度影响，涂漆表面应平整，色泽均匀，漆层不得有漏涂、起皱、划伤和脱落，百分表架应电镀，且渡件渡层厚度不得有斑痕，汽泡露底和划伤现象。

参数要求应符合下表
	项目
	参数

	杠杆比
	1：2

	仪器长度（mm）
	前杠杆的端部与中心轴之间的距离为2400±0.5，

后杠杆测中心与轴中心的距离为1200±0.5

	测头长度（mm）
	50±0.5、100±1、150±1.5三种

	测头宽度与厚度
	100±0.5、15±0.5二种，底部为半圆柱体悬臂端点处加载2N，

饶度≤0.005

	梁的横向刚度
	当横向风速3m/s时，横向动值≤0.01mm

	仪器质量
	≤120Kg


3、检验方法

测量精度：将弯沉仪置于稳定平台上，测头置于压力机的承台上，安置百分表，并于测头处置一百分表（用以测量下承压台的位移），启动压力机，使承压台微升（或下降）同时读数弯沉仪的测头处百分表读数，计算出位移值，量值范围0.2-0.4mm，每次测定应反复5次，精度在±0.02mm内。

仪器长度、测头长度、测头宽度与厚度采用经检定后的钢尺或卡尺测量，精度应符合要求；梁的横向刚度：用百分表或千分表测量，摆动度应符合要求；仪器质量：用电子磅秤称重，质量应符合要求；主要零部件材料：肉眼观察，经验或用简单方法检查；装配及外观要求：肉眼观察或用简单方法检查。

4、检验合格结果处理

凡经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用；检定周期一般为三个月一次。

砼方孔试验筛自校办法
本方法适用于公路工程中新的或使用中的试验标准筛的检验。

1、总则

公路工程中使用试验筛是测试碎（卵）石、砂子级配试验的专用设备。

2、检测项目和检测要求

⑴ 仪器应有铭牌，其中包括制造厂，规格和出厂日期。

⑵ 筛框平整无毛刺，安装时冲孔面朝上。

⑶ 试验筛由筛子、筛盖、筛底组成，筛框内径300mm，技术要求如下
	尺寸（mm）
	75
	63
	37.5
	31.5
	26.5
	19
	16
	9.5

	要求（mm）
	±0.70
	±0.60
	±0.45
	±0.40
	±0.35
	±0.30
	±0.26
	±0.21

	尺寸（mm）
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	

	要求（mm）
	±0.14
	±0.11
	±0.04
	±0.022
	±0.012
	±0.0069
	±0.0043
	


3、检验用标准器具

游标卡尺、刻度放大镜

4、检验结果评定

凡经检定符合本规程要求的作合格使用，部分符合本规程要求的可降级使用，完全不符合本规程要求的不能使用。

CBR试验仪校验办法
    CBR试验仪是用于在规定的试筒内制件后，对各种土或路面基层材 料进行承载比试验。

1.技术要求：

1.1测力环：30kN

1.2升降盘上升速度：1mm/min
2.测量精度：

2.1测力环：30kN±2N

2.2升降盘上升速度：1mm/min±0.1mm/min
3.检验用仪器：

3.1.50kN万能试验机

3.2.秒表

3.3.10mm钢尺

4.校验方法及结果处理：

4.1测力环：反复两次以50kN万能试验机施加压力于测力环，记录不同荷载作用下的测力环百分表读数，取其平均值作为测量值。求荷载与百分表读数的关系曲线，其相关系数不得小于0.98。

4.2升降盘上升速度：用秒表计时，用10mm钢尺测量升降盘上升距离，重复三次，其速度在精度要求范围即为合格。否则，需调整齿轮后重测直 至合格。

5.校验周期：一年。                                                
容量筒校验方法

容量筒用于测量水泥混凝土密度、集料的堆积密度。

1. 技术要求

容积准确度：±1%

2. 校验用仪器

天平： 量程10kg，精度5g

          量程100kg，精度50g

玻璃板：厚度3mm，边长20~30cm

3. 校验方法

3.1 容量筒质量m

将容量筒内外壁擦拭干净，在10kg量程的天平上称取质量m，精确至5g。

3.2 容量筒容积V

先在天平上称取容量筒与玻璃板的合质量m0，准确至5g；然后向容量筒中注满洁净清水，用玻璃板沿容量筒上缘滑行，使其紧贴筒口水面，水与玻璃板之间不得有空隙；擦干容量筒外的水分后，在天平上称取容量筒、玻璃板与水的合质量m1。按公式 V=m1-m0 求得容量筒容积V。

4. 结果判定

当容量筒实测容积与额定容积的偏差超过±1%时，该容量筒停用报废。

5. 校验周期

一年或对试验结果产生怀疑时。

环刀校验方法

环刀用于测量土的密度及制备土工试验所要求的土样。

1.　技术要求

容积精度：±1%

2.　校验用仪器

1.1游标卡尺：量程200mm，精度0.02mm

1.2电子天平：量程120g，精度0.001g

3.　校验方法

2.1环刀质量

将环刀内、外壁擦拭干净，放在电子天平上称其质量，准确至0.01g。

2.2 环刀直径D

用游标卡尺在环刀两端各取相互垂直的两个方向测量其直径Di，准确至    0.02mm；以所测四个直径的平均值作为环刀直径D。

2.3 环刀高度H

用游标卡尺在环刀圆周上选取相互垂直的四个方向测量其高度Hi，准确至0.02mm；以这四个高度的平均值作为环刀高度H。

2.4 环刀容积V

按公式V=(п×D2/4)×H  计算环刀容积，准确至0.01cm3。

4.  结果判定

当所校验的环刀容积与其额定容积的偏差不超过±1%时，判为合格，可以继续使用；否则该环刀停用报废。

5.  校验周期：一年　　　　

灌砂筒金属标定罐的校验方法

金属标定罐用于测量灌砂法测压实度试验所用量砂的密度。

1. 技术要求

外观无缺陷

2. 校验用仪器

台称：量程10kg，精度5g

钢直尺

3. 校验方法

将空罐放在台称上，使罐的上口处于水平位置，读记罐质量m1，准确至1g。向标定罐中灌水，注意不要将水弄到台称上或罐的外壁。将一直尺放在罐顶，当罐中水面快要接近直尺时，用滴管往罐中加水，直到水面接触直尺。移去直尺，读记罐和水的总质量m2。标定罐的容积按下式计算：V=m2-m1 。精确至1cm3。

4. 校验后方可使用。

5. 校验周期：一年

集料压碎值试验仪校验方法

集料压碎值试验仪是用于集料压碎值试验的仪器。

1　技术要求：

1.1　压碎值试验仪由内径150mm、两端开口的钢制圆形试筒、压柱和底板                  组成。

1.1.1　试筒内径为150±0.3mm，高度为125~128mm，壁厚≮12mm。

1.1.2　压柱总长为100~110mm，压头直径为149±0.2mm，压杆直径为100~                     149mm，压头厚度≮25mm。

1.1.3　 底板直径为200~220mm，中间部分厚度为6.4±0.2mm，边缘厚度为                 　10±0.2mm。

1.2　试筒内壁、压柱的底面及底板的上表面等与集料接触的表面都应进行           　    热处理，使表面硬化，达到维氏硬度65o并保持光滑状态。

1.3　试验仪结构应保证试筒与压柱及底板等具有足够的定位面，且能正确                   定位。

1.4　试验仪在试验过程中不得产生变形。

2　校验方法：

2.1　尺寸测量：用卡尺测定试验仪的各种尺寸，准确至0.1mm，内径及直          　　径取十字对称上下2个断面四次测定结果的平均值，长度及厚度取十       　           字对称四次测定结果的平均值。

2.2　硬度测量：用维氏硬度仪测定试验仪的试筒、压柱和底板硬度，准确　　　　 至1o，取三次测定结果的平均值。

2.3　外观检验：外观检验应在明亮处目测。

3　校验用仪器：

3.1　游标卡尺。

3.2　维氏硬度仪。

4　校验合格后方能使用。

5 校验周期为一年，或对试验结果有疑问时。

集料针片状规准仪校验方法

针片状规准仪用于测定水泥混凝土使用的4.75mm以上的粗集料的针状及片状颗粒含量。

1. 技术要求

尺寸误差：±1%

2. 校验用仪器

游标卡尺：0~200mm，精度0.02mm

3. 校验方法

3.1 片状规准仪

用游标卡尺测量长度及宽度，准确至0.02mm。

3.2 针状规准仪

用游标卡尺分别测量两针柱之间的距离，准确至0.02mm。

4. 结果判定

实测值与额定值的误差不超过±1%时为合格，否则应停用报废。

5. 校验周期：一年

第 1 页 共 47 页
PAGE  
第 47 页 共 47 页

